L’objectif du banc est de pouvoir réaliser des mesures précises et répétables sur les différents transducteurs que nous utiliserons :
- Détermination expérimentale du point de focalisation.
- Champ de focalisation en 2D (ex : dans un plan de 5cm x 20 cm).
- Influence des différents paramètres sur le qualité de la mesure (tension ou durée d’impulsion, réglage de la partie analogique de la chaîne d’acquisition…).
- Mesure de la dispersion des caractéristiques dans une série de capteurs d’un même lot.
- Validation/correction géométrique de l’image obtenue par une sonde complète.

 Par ailleurs, la connaissance précise du champ de focalisation d’un transducteur pourra peut-être alimenter des algorithmes numériques d’amélioration d’image en fin de chaîne de traitement, à la manière de certains traitements d’image floues (http://refocus-it.sourceforge.net/, http://www.focusmagic.com/)

# Liste du matériel
1. Table XY MakeBlock avec électronique de commande 321€ TTC (https://www.lextronic.fr/P30523-table-traante-plotter-xy-v20.html).
2. Pieds pour aquarium (impression 3D)
3. Support transducteur universel (impression 3D)
4. Carte d’acquisition US-SPI
5. Raspberry Pi (ZERO ou v3)

# Communications

US-SPI
Controleur XY
Arduino
Raspberry
-100v
Stepper
SPI

USB
UART
SPI

TCP-IP
HTTP

Data

Les différents échanges entre les modules sont les suivants :
- Transducteur ↔ US-SPI (analogique faible signaux)
  - US-SPI → pulse -100V
  - Transducteur → signal analogique en retour
- US-SPI ↔ Rpi (commandes binaires sur SPI, 5V, 8MHz)
  - Rpi → configuration du tir, ordre de faire une mesure
  - US-SPI → données brutes de la mesure à 80 Msps maxi
- Table XY ↔ Contrôleur Arduino (analogique de puissance)
  - Table XY → informations telles que butées de fin de course
  - Contrôleur → ordres aux moteurs et accessoires
- Rpi ↔ Contrôleur Arduino (commandes ISO ASCII sur USB ou UART ou SPI)
  - Rpi → consignes de déplacement en XY (code ISO)
  - Table XY → acquittement position atteinte
- Rpi ↔ Interface de contrôle (HTTP sur Ethernet ou Wifi ou Ethernet_over_USB)
  - Interface de contrôle (navigateur WEB) → configuration de la mesure (caractéristique du tir, config acquisition, surface à explorer…), contrôle manuel table et us-spi (déplacement, tir d’essai...)
  - Rpi → serveur HTTP des pages d’interface utilisateur, retour fichiers data.
# Software
Le développement logiciel consistera en :
- Développer pour le Raspberry d’un serveur HTTP simpliste sous Python (« bottle »?) qui prendra en charge :
  - la communication avec l’US-SPI
  - la communication avec le contrôleur.
    /!\ le contrôleur est plutôt prévu pour communiquer via USB avec un PC sous Windows qu’avec un Rpi. En cas de « gros » pb on pourra toujours piloter directement les moteurs avec le Rpi.
  - Afficher un indicateur de progression d’une mesure
  - La collecte des fichiers de mesure (avec référence capteur et conditions de mesure)
- Une application de représentation graphique des mesures avec suivi rudimentaire des fichiers de mesure (un affichage simple en SVG sur navigateur serait un plus). Elle devra permettre d’exporter un « dossier » lisible par capteur
 Pourquoi un serveur HTTP ? Parce que, à terme, on pourrait faire tourner aussi le navigateur sur le Raspberry (un Pi3 dans ce cas) équipé de son propre écran/clavier et rendre le banc de mesure complètement autonome car les mesures risquent d’immobiliser longtemps le matériel. On pourra aussi se connecter sur le banc à distance via le réseau, voir via internet (dangereux ?).
# Tâches (approximatif)
- Achats/Commandes : 1hj
- Montage Kit Table et mise en route: 2hj
- Impression 3D (pieds+support trans+support cible) : 2hj
- Install config Rpi : 2hj
- Lib de comm Rpi ↔ Table : 2hj
- Lib de comm Rpi ↔ US-SPI : 2hj
- Dev Serveur python pour RPi: 5hj
- Affichage data : 4hj
- Total => environ 20 hj
# Cas d’usage
Le banc pourra être utilisé pour :
- Valider le type de cible (matière, tige, boule, plaque, disque…).
- Caractériser un transducteur de référence (ex Imasonic).
- Caractériser les transducteurs des fournisseurs.
- Valider les échantillons de matière du boîtier, les huiles.
- Mesurer les perturbations introduites pas un miroir acoustique.
- Faire des mesures de calibration pour corriger numériquement les images obtenues.
# Procédure de mesure d’un transducteur
1. Prendre une photo du transducteur sur du papier quadrillé 5x5
2. Noter les références transducteur : Nom constructeur, Nom du produit, Fréquence, Diamètre, Rayon de focalisation, Distance focale, Dimension zone focale à -6dB.
3. Installer en tir direct au raz du support. Faire le zéro au raz et dans l’axe du support.
4. Déplacer cible au point focal en recherchant le maximum d’écho et X. Régler la verticalité de la cible. Régler l’angle horizontal en forçant légèrement sur les tubes du support.
5. Refaire le zéro.
6. Régler le gain à 20dB et la tension à 70V, régler le gain gMax au point justeavant la saturation et augmenter la tension amener la courbe en contact de la ligne 253. Noter le couple (gain, tension)
7. A 160Msps prendre des images (png + json) de l’echo :
  - au point focal, à gMax → 0dB.png/json
  - au point focal 60dB à vide (cible décalée Y -10) → noise_-10mm_60dB.png/json,
  - au point focal 60dB à vide (cible décaléeY -20) → noise_-20mm_60dB.png/json,
  - à -6dB x maxi à gMax → -6dB_x_max.png/json,
  - à -6dB x mini à gMax → -6dB_x_min.png/json,
  - à zero à ?dB (pour le pulse < 255) → pulse.png/json.
1. Retour au contact et Y=0. Refaire le zéro
2. Rechercher le décalage qui affiche l’écho (en général 5-15µs)
3. Lancer une mesure sur 15x250 à 0.2mmx1mm et balayage longitudinal.
4. Sauver l’image (png et json)
5. Compléter fiche de mesure et archiver avec tous les fichiers
# ToDo
- Diagramme de séquence des différents échanges entre les modules
- Liste des paramètres d’un tir, d’un essai (largeur, longueur, pas en X, pas en Y…)
- Types d’essais : un seul tir, exploration à pas fixe, exploration à pas variable, exploration synthétique « intelligente » (recherche de points caractéristiques).
- Définir la procédure de caractérisation d’un transducteur et le livrable associé.